## 命令配置项表格
检视状态 | 检视状态 | 参数类别 | 功能描述 | 命令类别 | 命令标识 | 数据格式 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | I | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
已检视 |  | PARA_DEV | 设备地址（device address） | 公共 | DA | FMT_U_8 | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
已检视 |  |  | 设备SN码 | 公共 | ID | FMT_S | cccccccccc | is_pure_digit |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 查询设备的SN编号 |  | sys_para.dev.sn
|  |  | 设备名称（device name） | 公共 | DN | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 查询产品名称 |  | sys_state.dev_desc
|  |  | 设备版本信息（device version） | 公共 | DV | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 查询软硬件版本与版本时间 |  | sys_state.dev_info
|  |  | 设备软复位（reset） | 公共 | RS | FMT_C | c | {1} |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 发送指令软重启设备 |  | sys_state.sys_op.reset
|  |  | 参数恢复(Parameter recover) | 公共 | PR | FMT_U_8 | n | [1 4] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | 1:恢复到出厂参数 2：备份到出厂参数 3：恢复到默认参数 4:刷新备份参数区，一次性写入 |  | sys_state.sys_op.recover
|  |  | 设备自检信息（self check） | 公共 | SC | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.dev_error
|  |  | 解锁 (unlock) | 公共 | UL | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 部分指令需要先解锁才能设置 |  | sys_state.unlock
|  |  | 面板锁定 | 比色 | J | FMT_C | n | "U" "L" | U | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_state.dev.panel_lock
|  |  | 开发者模式（develop） | 公共 | DEV | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.develop
|  | PARA_PORT | 波特率(baudrate) | 公共 | BR | FMT_U_32 | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
| 是否为公共 |  | 校验格式（check format） | 公共 | CF | FMT_S | c-cccc | is_check_fmt_valid | 8N1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.port.check_fmt
|  |  | 串口通信模式(serial mode) | 公共 | PM | FMT_C | c | "2""4" | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 2：两线半双工 4：四线全双工 |  | sys_para.port.mode
|  |  | 调试等级(debug） | 公共 | DB | FMT_C | n | [0, 7] | 7 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.port.dbg_level
|  |  | 调试端口(debug port) | 比色 | DP | FMT_U_8 | n | [0, 3] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 0:RTT输出 1:RTT输出，同时查参数状态 2:串口输出， 3:串口输出，同时查参数状态 |  | sys_para.port.dbg_port
| 单色，比色共用 | PARA_GAIN | 窄带跨阻比值（低/中） | 公共 | NM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 窄带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_NB]
| 单色，比色共用 |  | 窄带跨阻比值（中/高） | 公共 | NH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 68 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 窄带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带跨阻比值（低/中） | 比色 | WM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 宽带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 宽带跨阻比值（中/高） | 比色 | WH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 宽带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 跨阻切换电压上限（窄带） | 比色 | NUP | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3250000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.upper[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 跨阻切换电压上限（宽带） | 比色 | WUP | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3250000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.upper[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 跨阻切换电压下限M->L（窄带） | 比色 | NLM | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.lowerml[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 跨阻切换电压下限M->L（宽带） | 比色 | WLM | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.lowerml[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 跨阻切换电压下限H->M（窄带） | 比色 | NLH | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.lowerhm[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 跨阻切换电压下限H->M（宽带） | 比色 | WLH | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.lowerhm[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 切档丢弃电压个数 | 比色 | GDN | FMT_U_32 | n-nnn | [0,500] | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.volt_discard
|  |  | 切档阈值检测区间检测个数 | 比色 | GCN | FMT_U_32 | n-nnn | [0,500] | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.gain.cnt_thod
|  | PARA_ANA | 模拟输出模式(analog mode) | 公共 | AM | FMT_C | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
|  |  | 模拟输出温度下限(analog low) | 公共 | AL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
|  |  | 模拟输出温度上限(analog high) | 公共 | AH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
|  |  | 模拟输出欠量程值 | 公共 | OAL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
|  |  | 模拟输出超量程值 | 公共 | OAH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
|  |  | 模拟电流输出控制（output 电流：I） | 公共 | OI | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
| 是否和电流统一 |  | 电流输出校准下限值（电流：I low） | 公共 | IL | FMT_U_32 | nnnnnn-nnnnnnn | [900000, 1500000] | 1000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.ana.real_curt_2ma
| 是否和电流统一 |  | 电流输出校准上限值（电流：I high） | 公共 | IH | FMT_U_32 | nnnnnnnn-nnnnnnnn | [18500000, 24000000] | 19500000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.ana.real_curt_20ma
|  |  | 模拟输出温度（analog temp） | 公共 | AT | FMT_F | nnn-nnnn.n | [800,2800] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.ana_temp_convert_value
| ? | PARA_ADC | ADC功率模式 | 待定 | DM | FMT_U_8 | n | [0, 3] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.adc.ctrl_pwr_mode
|  |  | 可编程增益:PGA1 | 待定 | GA | FMT_U_32 | n | [0, 0] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.adc.pga
|  |  | 窄带通道偏置 | 比色 | OFN | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0 10000000] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.adc.offs0
|  |  | 宽带通道偏置 | 比色 | OFW | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0 10000000] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.adc.offs0
|  |  | 窄带原始电压 | 待定 | NV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.target_volt[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带原始电压 | 待定 | WV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.target_volt[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 窄带补偿后电压 | 比色 | ONV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.output_volt[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带补偿后电压 | 比色 | OWV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.output_volt[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 当前窄带挡位 | 待定 | SN | FMT_U_32 | n | [0, 2] |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_state.now_gain[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 当前宽带挡位 | 待定 | SW | FMT_U_32 | n | [0, 2] |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_state.now_gain[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 挡位模式 | 比色 | SM | FMT_U_32 | n | [0, 1] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_state.tiag_switch_mode
|  | PARA_TEMP | 温度单位 | 公共 | U | FMT_U_C | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 考虑放到设备组 |  | 设备温度下限(device low) | 公共 | DL | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.dev_temp_min
| 考虑放到设备组 |  | 设备温度上限(device high) | 公共 | DH | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 2800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.dev_temp_max
|  |  | 测温模式 | 比色 | M | FMT_U_8 | n | [0, 2] | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 1 = 单色模式 2 = 双色模式 |  | sys_para.temp.temp_mode
| 与单色共用 |  | 窄带内部系数（narrow coefficient） | 公共 | NC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带内部系数（wide coefficient） | 比色 | WC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 发射率(narrow emit) | 公共 | E | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
|  |  | 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | 公共 | NS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | 公共 | WS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 两点校准，单色考虑增加该功能，对数增加系数 |  | 比色坡度（slope） | 比色 | S | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.slope
|  |  | 窄带暗电压偏置uV | 比色 | ON | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 1000000] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.volt_zero_l[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带暗电压偏置uV | 比色 | OW | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 1000000] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.volt_zero_l[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 有效电压 | 比色 | VV | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 3220000] | 15000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.valid_vol
|  |  | 环温补偿控制 | 比色 | ATC | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.ambient_comp_ctl
|  |  | 温度两点校准使能 | 比色 | TTCO | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.two_calib_open
|  |  | 一键校准（调整发射率或者透射率Calibration） | 公共 | CA | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.temp_calibration
✔
|  |  | 温度参考设定低值 | 比色 | TCLS | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 写入真实温度 |  | sys_state.temp_calib_low_set
|  |  | 温度参考实际低值 | 比色 | TCLR | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 写入设备测量出来的温度 |  | sys_state.temp_calib_low_real
|  |  | 温度参考设定高值 | 比色 | TCHS | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 写入真实温度 |  | sys_state.temp_calib_high_set
|  |  | 温度参考实际高值 | 比色 | TCHR | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 写入设备测量出来的温度 |  | sys_state.temp_calib_high_real
|  |  | 宽带温度校准增益 | 比色 | WTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 宽带温度校准偏置 | 比色 | WTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 窄带温度校准增益 | 比色 | NTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 窄带温度校准偏置 | 比色 | NTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 比色温度校准增益 | 比色 | RTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[2]
|  |  | 比色温度校准偏置 | 比色 | RTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[2]
|  |  | 目标温度 | 公共 | T | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | (C/F) |  | sys_state.target_temp
|  |  | 比色温度 | 比色 | RT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.ratio_temp
|  |  | 内部光电传感器温度 | 公共 | ST | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_SPEC]
|  |  | 内部board温度 | 公共 | I | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
|  |  | 窄带单色目标温度 | 公共 | NT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
|  |  | 宽带单色目标温度 | 公共 | WT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
|  |  | 被测衰减率 | 比色 | B | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 0.00-1.00 |  | sys_state.Measured_attenuation
|  |  | 比色神经网络算法温度 | 比色 | TN | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.ratio_temp_nerve
|  | PARA_NET | 网络重连间隔 | 待定 | NI | FMT_U_32 | n-nn | [1, 10] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.net.interval
|  |  | 网络接收超时时间 | 待定 | NR | FMT_U_32 | n-nn | [1, 50] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.net.rev_time
|  |  | 设备mac地址 | 公共 | MAC |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | ✔
|  |  | 使用DHCP | 公共 | DHCP | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.net.dhcp
|  |  | 设备IP地址 | 公共 | IP | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.net.ip_addr
|  |  | 默认网关地址 | 公共 | GW | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.net.gateway
|  |  | 子网掩码 | 公共 | MA | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.net.net_mask
| 是否需要保留 |  | 远端IP地址 | 待定 | NY | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.net.remote_ip
|  |  | 网络端口 | 待定 | PO | FMT_U_16 | n-nnnnn | [0, 65535] | 6363 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0-65535 |  | sys_para.net.port
| 后期完善 | PARA_RECORD | 黑盒日志存储间隔 | 待定 | RI | FMT_U_32 | nnn-nnnnnnnn | [REC_INTVAL_MIN, REC_INTVAL_MAX] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.record.interval
| 后期完善 |  | 索引清除 | 待定 | RQ | FMT_U_8 | n | [0, PWD_CNT] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.index_clear
| 后期完善 |  | 所有日志打开记录 | 待定 | RO | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.record_open
| 后期完善 |  | 查询日志索引数 | 待定 | RN | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.record_max_cnt
|  | PARA_ALGO | 算法系数（Algorithm Parameter） | 公共 | AP | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 多项式算法系数设置 | AP=1,0,0,0,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,0,1,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,1,0,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,0,1,1,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,1,0,14,0.000000,158252892724310,-8,-221546080998633,-7,139736955204198,-6,-526150785636936,-6,132101803699095,-5,-233815522865189,-5,300487436456394,-5,-284197599553157,-5,198005705736088,-5,-100459445611889,-5,361062560771199,-6,-871201356289380,-7,126577776890338,-7,-836901428276062,-9,0 1,1,1,0,0.000000,0 | sys_state.algo_str
|  |  | 神经网络第一层权重 | 比色 | NWA | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NWA=64,XXXXXXXX, 64表示携带参数个数 | NWA=64 40A4AB95 40A9B236 BF8455E3 40C40D69 BFA5ABAB 3F989079 C05D291D 4056DD32 4099C66E C0981065 40AD923B 3F8D95FF 409B7886 3EC56FD1 40655C04 BFACC660 4097A792 3F5F97F5 C02290B5 3FC0C49C C019A054 BF315C52 C01CC8E6 407B244E C0A5C014 C0530EE5 BFA63E4C C07EDD28 3F782678 C0B76C84 40BA9B50 C0AEB6F3 40A5BAD6 3F7BC534 C0004462 4069B48B 3F6BC4F2 40ADA0EE 3F0C4A16 BFEE8C80 4016CFBD BFCD17DA 401F1A83 40C57F1A 405A9B35 C03B6E10 40458215 3F733192 4027CB8D C0760615 C0B20ABA C02D1D57 C08FE201 40A38408 3FD9D9B7 401C96B7 40243E77 BDD282B2 40A95E7D C09339B1 3EBE76CD C087CD99 40016820 C0024133 | sys_state.algo_network_str_w1
|  |  | 神经网络第二层权重 | 比色 | NWB | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NWB=64,XXXXXXXX, 64表示携带参数个数 | NWB=64 42ED1A4D 42140044 41827BFF 4284665C C28057C6 4251DF81 C28F796A 41B1C85A C16BB6AA C2B2033B 42900753 C1846FD2 429B2047 C28FDC02 42DB7352 C2DEE9AB 41DE9913 417D402D C0DFA3B3 4274B3A1 41BA7675 C27055BD C1E8876D 42AD2BF6 C2232E16 C2D5DE22 41C4B87B C2BA478A C2D6BEE5 C1A50912 428CB349 C2917488 42EEC333 41853AD8 40A291D3 C285925F 41FE7E96 422E549E C1D1C45D 42822FC1 429E7004 C227C2A4 C219744B 423070E5 42294DB6 C0C7FCA5 C107344B 41A78E28 C0D85C43 428E8DEA 42028D48 C2CAC88C C1DEBF19 42A29AF8 415BF95F C1D8020A 42CA009C 421F5593 42A9CBDA C219DD64 C1A0934C C178E255 42E062AF C1B4BA36 | sys_state.algo_network_str_w2
|  |  | 神经网络偏置值 | 比色 | NB | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NB=65,XXXXXXXX, 65表示携带参数个数 | NB=65 C06B8210 C089E7F1 3FC987AB C0A8C2EE 3EDC110A BFC52E30 4070D361 C0165101 C0382182 40429AB6 C0A805B1 BFD43690 C08E10E6 3E46DAE1 C01D1501 4000DB2F C08786C1 BFAFC9EF 401EA2D6 BFCC6F72 401B0929 3E9FBDC7 4023BF15 C079DE72 406ECEC3 404007DD 3F965C60 404036D2 BE7C1D7B 40A640AF C0A86A55 4079B071 C049B59E BF8EEB36 3FA1E65A C077109B BFA6A7ED C07BA019 BF152815 3F406474 BFDB0E7E 3F165330 C0345100 C0A5BF33 C0652FD6 3FE19E58 BFAEF32D BF12ECDE BFE83AEA 4008EB9E 406CC70B 3FF50730 4074A2A4 C09C8987 BFE3B9DF C0225FBC BFF7DE28 BE94ADB2 C0831D7E 4043B02A BF7B0DB6 403627E2 C001A68E 3F531A18 44E01E79 | sys_state.algo_network_str_b
|  | PARA_BURST | 打开上报 | 公共 | V | FMT_C | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
|  |  | 突发速度（burst speed） | 公共 | BS | FMT_U_16 | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
|  |  | 突发命令(burst commands) | 公共 | BC | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
|  |  | 突发格式（burst format） | 公共 | BF | FMT_S | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
|  | PARA_ALARM | 继电器报警模式（Relay Alarm） | 比色 | RA | FMT_U_8 | n | [0, 9] | 2 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0 = 关闭 1 = 打开 2 = 目标和内部，正常开路 3 = 目标和内部，正常闭合 4 = 内部，正常开路 5 = 内部，正常闭合 6 = 目标，正常开路 7 = 目标，正常闭合 8 = 衰减，正常开路 9 = 衰减，正常闭合 |  | sys_para.alarm.relay_alarm_mode
|  |  | 目标温度报警触发阈值 | 比色 | TON | FMT_F | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_on
|  |  | 目标温度报警恢复死区 | 比色 | TOF | FMT_F | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_off
|  |  | 内部温度报警触发阈值 | 比色 | ION | FMT_F | n-nnn.n | [-40.0f, 150.0f] | 65 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.alarm.internal_temp_alarm_on
|  |  | 内部温度报警恢复死区 | 比色 | IOF | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 150.0f] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.alarm.internal_temp_alarm_off
| 待定 |  | 衰减报警比例百分比 | 比色 | DR | FMT_U_32 | n-nnn | [0, 100] | 90 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.alarm.decay_rate
| 待定 |  | 衰减报警触发阈值 | 比色 | AON | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0.9 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 0.00 – 1.00，表示0% - 100% |  | sys_para.alarm.attenuation_alarm_on
| 待定 |  | 衰减报警恢复死区 | 比色 | AOF | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0.01 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.alarm.attenuation_alarm_off
|  | PARA_VIDEO | 曝光模式 | 比色 | EM | FMT_U_8 | n | [1, 8] | 8 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.exposure_mode
|  |  | EV曝光等级 | 比色 | EV | FMT_F | (-)n-(-)nn.n | [-13.0, -2.0] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.exposure_level
|  |  | 亮度等级 | 比色 | BN | FMT_F | n-(-)nn.n | [-64.0, 64.0] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.brightness_val
|  |  | 逆光对比度 | 比色 | BL | FMT_U_8 | n | [0, 5] | 2 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.backlight_val
|  |  | 增益值 | 比色 | GN | FMT_U_8 | n | [1, 7] | 3 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.gain_val
|  |  | 视频控制 | 比色 | VI | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  | sys_para.video.video_control
|  |  | 视频协议控制 | 比色 | VM | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.video_protocol_control
|  |  | 视频瞄准坐标X轴 | 比色 | AX | FMT_F | n-(-)nnnn.n | [-1000.0f, 1000.0f] | 100 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.aiming_x
|  |  | 视频瞄准坐标Y轴 | 比色 | AY | FMT_F | n-(-)nnnn.n | [-1000.0f, 1000.0f] | 100 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.video.aiming_y
|  |  | 视频相对十字线直径 | 比色 | RC | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0 | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | sys_state.video_relative_reticle_diameter
|  | PARA_FILTER | 传感器温度滤波buf大小（average number） | 公共 | AN | FMT_U_16 | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size
| 参考福禄克，待实现 |  | 高级保持门限 | 待定 | C | FMT_F | n.nnn | [0.0f, 0.0f] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.filter.advance_hold_threshold
|  |  | 谷值保持时间 | 待定 | F | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 300.0f] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.filter.valley_holding_time
| 参考福禄克，待实现 |  | 高级保持平均时间 | 待定 | AA | FMT_F | n.nnn | [0.0f, 0.0f] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.filter.advance_hold_average_time
|  |  | 峰值保持时间 | 待定 | P | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 300.0f] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.filter.peak_holding_time
|  |  | 滤波模式 | 待定 | FM | FMT_U_8 | n | [0, 2] | 0 | [6 empty] | ✔ | 0:只采用平均滤波；1：在平均滤波的基础上进行峰值保持；2：再平均滤波的基础上进行谷值保持 |  | sys_para.filter.mode
|  | PARA_HEATER | 加热器温度设定（control temp） | 公共 | CT | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 100.0f] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.heater.target_temp
|  |  | 加热器PID比例系数（系数:K Proportional） | 公共 | KP | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 12 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.heater.kp
|  |  | 加热器PID积分系数（系数:K Integral） | 公共 | KI | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 0.03 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.heater.ki
|  |  | 加热器PID微分系数（系数:K Derivative） | 公共 | KD | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 70 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | sys_para.heater.kd
Note on D1: jihan: 整体使用英文缩写
Note on K1: 是否支持查询
Note on L1: 是否支持突发
Note on M1: 是否支持设置
Note on N1: 是否支持通知
Note on O1: 是否支持存储
Note on P1: 是否需要锁保护
Note on Q1: 是否为内部测试使用命令

## 配置项
命令类别 | 参数组别 | 功能模块
公共 | PARA_DEV | 设备
单色 | PARA_PORT | 端口
比色 | PARA_GAIN | 增益
待定 | PARA_ANA | 模拟输出
七合一 | PARA_ADC | adc
| PARA_TEMP | 温度
| PARA_NET | 网络
| PARA_RECORD | 日志
| PARA_ALGO | 算法
| PARA_BURST | 突发串
| PARA_ALARM | 报警
| PARA_VIDEO | 视频
| PARA_FILTER | 滤波
| PARA_HEATER | 温控

## 公共
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据格式 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | I | 命令类别 | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | FMT_U_8 | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
| 设备SN码 | ID | FMT_S | cccccccccc | is_pure_digit |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公共 | 查询设备的SN编号 |  | sys_para.dev.sn
| 设备名称（device name） | DN | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询产品名称 |  | sys_state.dev_desc
| 设备版本信息（device version） | DV | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询软硬件版本与版本时间 |  | sys_state.dev_info
| 设备软复位（reset） | RS | FMT_C | c | {1} |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 发送指令软重启设备 |  | sys_state.sys_op.reset
| 参数恢复(Parameter recover) | PR | FMT_U_8 | n | [1 4] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | 公共 | 1:恢复到出厂参数 2：备份到出厂参数 3：恢复到默认参数 4:刷新备份参数区，一次性写入 |  | sys_state.sys_op.recover
| 设备自检信息（self check） | SC | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.dev_error
| 解锁 (unlock) | UL | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 部分指令需要先解锁才能设置 |  | sys_state.unlock
| 开发者模式（develop） | DEV | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.develop
端口 | 波特率(baudrate) | BR | FMT_U_32 | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
| 校验格式（check format） | CF | FMT_S | c-cccc | is_check_fmt_valid | 8N1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.check_fmt
| 串口通信模式(serial mode) | PM | FMT_C | c | "2""4" | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 2：两线半双工 4：四线全双工 |  | sys_para.port.mode
| 调试等级(debug） | DB | FMT_C | n | [0, 7] | 7 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.dbg_level
增益 | 窄带跨阻比值（低/中） | NM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_NB]
| 窄带跨阻比值（中/高） | NH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 68 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_NB]
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | FMT_C | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
| 电流输出校准下限值（电流：I low） | IL | FMT_U_32 | nnnnnn-nnnnnnn | [900000, 1500000] | 1000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_2ma
| 电流输出校准上限值（电流：I high） | IH | FMT_U_32 | nnnnnnnn-nnnnnnnn | [18500000, 24000000] | 19500000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_20ma
| 模拟输出温度（analog temp） | AT | FMT_F | nnn-nnnn.n | [800,2800] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.ana_temp_convert_value
温度 | 温度单位 | U | FMT_U_C | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 设备温度下限(device low) | DL | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_min
| 设备温度上限(device high) | DH | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 2800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_max
| 窄带内部系数（narrow coefficient） | NC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_NB]
| 发射率(narrow emit) | E | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 一键校准（调整发射率或者透射率Calibration） | CA | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.temp_calibration
| 目标温度 | T | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部光电传感器温度 | ST | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_SPEC]
| 内部board温度 | I | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
网络 | 设备mac地址 | MAC |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | ✔ | 公共
| 使用DHCP | DHCP | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.net.dhcp
| 设备IP地址 | IP | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.net_mask
算法 | 算法系数（Algorithm Parameter） | AP | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 多项式算法系数设置 | AP=1,0,0,0,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,0,1,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,1,0,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,0,1,1,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,1,0,14,0.000000,158252892724310,-8,-221546080998633,-7,139736955204198,-6,-526150785636936,-6,132101803699095,-5,-233815522865189,-5,300487436456394,-5,-284197599553157,-5,198005705736088,-5,-100459445611889,-5,361062560771199,-6,-871201356289380,-7,126577776890338,-7,-836901428276062,-9,0 1,1,1,0,0.000000,0 | sys_state.algo_str
突发串 | 打开上报 | V | FMT_C | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | FMT_U_16 | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | FMT_S | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | FMT_U_16 | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size
温控 | 加热器温度设定（control temp） | CT | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 100.0f] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.target_temp
| 加热器PID比例系数（系数:K Proportional） | KP | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 12 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kp
| 加热器PID积分系数（系数:K Integral） | KI | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 0.03 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.ki
| 加热器PID微分系数（系数:K Derivative） | KD | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 70 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kd

## 比色
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据格式 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | I | 命令类别 | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | FMT_U_8 | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
| 设备SN码 | ID | FMT_S | cccccccccc | is_pure_digit |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公共 | 查询设备的SN编号 |  | sys_para.dev.sn
| 设备名称（device name） | DN | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询产品名称 |  | sys_state.dev_desc
| 设备版本信息（device version） | DV | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询软硬件版本与版本时间 |  | sys_state.dev_info
| 设备软复位（reset） | RS | FMT_C | c | {1} |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 发送指令软重启设备 |  | sys_state.sys_op.reset
| 参数恢复(Parameter recover) | PR | FMT_U_8 | n | [1 4] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | 公共 | 1:恢复到出厂参数 2：备份到出厂参数 3：恢复到默认参数 4:刷新备份参数区，一次性写入 |  | sys_state.sys_op.recover
| 设备自检信息（self check） | SC | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.dev_error
| 解锁 (unlock) | UL | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 部分指令需要先解锁才能设置 |  | sys_state.unlock
| 开发者模式（develop） | DEV | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.develop
| 面板锁定 | J | FMT_C | n | "U" "L" | U | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 |  |  | sys_state.dev.panel_lock
端口 | 波特率(baudrate) | BR | FMT_U_32 | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
| 校验格式（check format） | CF | FMT_S | c-cccc | is_check_fmt_valid | 8N1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.check_fmt
| 串口通信模式(serial mode) | PM | FMT_C | c | "2""4" | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 2：两线半双工 4：四线全双工 |  | sys_para.port.mode
| 调试等级(debug） | DB | FMT_C | n | [0, 7] | 7 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.dbg_level
| 调试端口(debug port) | DP | FMT_U_8 | n | [0, 3] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 0:RTT输出 1:RTT输出，同时查参数状态 2:串口输出， 3:串口输出，同时查参数状态 |  | sys_para.port.dbg_port
增益 | 窄带跨阻比值（低/中） | NM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_NB]
| 窄带跨阻比值（中/高） | NH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 68 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带跨阻比值（低/中） | WM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 宽带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_WB]
| 宽带跨阻比值（中/高） | WH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 宽带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_WB]
| 跨阻切换电压上限（窄带） | NUP | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3250000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.upper[SENS_CH_SPEC_NB]
| 跨阻切换电压上限（宽带） | WUP | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3250000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.upper[SENS_CH_SPEC_WB]
| 跨阻切换电压下限M->L（窄带） | NLM | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.lowerml[SENS_CH_SPEC_NB]
| 跨阻切换电压下限M->L（宽带） | WLM | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.lowerml[SENS_CH_SPEC_WB]
| 跨阻切换电压下限H->M（窄带） | NLH | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.lowerhm[SENS_CH_SPEC_NB]
| 跨阻切换电压下限H->M（宽带） | WLH | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0,3300000] | 3220000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.lowerhm[SENS_CH_SPEC_WB]
| 切档丢弃电压个数 | GDN | FMT_U_32 | n-nnn | [0,500] | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.volt_discard
| 切档阈值检测区间检测个数 | GCN | FMT_U_32 | n-nnn | [0,500] | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.gain.cnt_thod
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | FMT_C | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
| 电流输出校准下限值（电流：I low） | IL | FMT_U_32 | nnnnnn-nnnnnnn | [900000, 1500000] | 1000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_2ma
| 电流输出校准上限值（电流：I high） | IH | FMT_U_32 | nnnnnnnn-nnnnnnnn | [18500000, 24000000] | 19500000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_20ma
| 模拟输出温度（analog temp） | AT | FMT_F | nnn-nnnn.n | [800,2800] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.ana_temp_convert_value
温度 | 温度单位 | U | FMT_U_C | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 设备温度下限(device low) | DL | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_min
| 设备温度上限(device high) | DH | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 2800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_max
| 窄带内部系数（narrow coefficient） | NC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_NB]
| 发射率(narrow emit) | E | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 一键校准（调整发射率或者透射率Calibration） | CA | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.temp_calibration
| 目标温度 | T | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部光电传感器温度 | ST | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_SPEC]
| 内部board温度 | I | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
| 测温模式 | M | FMT_U_8 | n | [0, 2] | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 1 = 单色模式 2 = 双色模式 |  | sys_para.temp.temp_mode
| 宽带内部系数（wide coefficient） | WC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_WB]
| 比色坡度（slope） | S | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.slope
| 窄带暗电压偏置uV | ON | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 1000000] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.volt_zero_l[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带暗电压偏置uV | OW | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 1000000] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.volt_zero_l[SENS_CH_SPEC_WB]
| 有效电压 | VV | FMT_U_32 | n-nnnnnnn | [0, 3220000] | 15000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.valid_vol
| 环温补偿控制 | ATC | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.ambient_comp_ctl
| 温度两点校准使能 | TTCO | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.two_calib_open
| 温度参考设定低值 | TCLS | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 比色 | 写入真实温度 |  | sys_state.temp_calib_low_set
| 温度参考实际低值 | TCLR | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 比色 | 写入设备测量出来的温度 |  | sys_state.temp_calib_low_real
| 温度参考设定高值 | TCHS | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 比色 | 写入真实温度 |  | sys_state.temp_calib_high_set
| 温度参考实际高值 | TCHR | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 比色 | 写入设备测量出来的温度 |  | sys_state.temp_calib_high_real
| 宽带温度校准增益 | WTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[SENS_CH_SPEC_WB]
| 宽带温度校准偏置 | WTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[SENS_CH_SPEC_WB]
| 窄带温度校准增益 | NTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[SENS_CH_SPEC_NB]
| 窄带温度校准偏置 | NTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[SENS_CH_SPEC_NB]
| 比色温度校准增益 | RTGA | FMT_F | n-n.nnnnnn | [0.800000,1.200000] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_gain[2]
| 比色温度校准偏置 | RTOF | FMT_F | n-(-)nnn.n | [-500.0,500.0] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.temp.temp_calib_offset[2]
| 比色温度 | RT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.ratio_temp
| 被测衰减率 | B | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 比色 | 0.00-1.00 |  | sys_state.Measured_attenuation
| 比色神经网络算法温度 | TN | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.ratio_temp_nerve
网络 | 设备mac地址 | MAC |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | ✔ | 公共
| 使用DHCP | DHCP | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.net.dhcp
| 设备IP地址 | IP | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.net_mask
算法 | 算法系数（Algorithm Parameter） | AP | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 多项式算法系数设置 | AP=1,0,0,0,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,0,1,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,1,0,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,0,1,1,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,1,0,14,0.000000,158252892724310,-8,-221546080998633,-7,139736955204198,-6,-526150785636936,-6,132101803699095,-5,-233815522865189,-5,300487436456394,-5,-284197599553157,-5,198005705736088,-5,-100459445611889,-5,361062560771199,-6,-871201356289380,-7,126577776890338,-7,-836901428276062,-9,0 1,1,1,0,0.000000,0 | sys_state.algo_str
| 神经网络第一层权重 | NWA | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NWA=64,XXXXXXXX, 64表示携带参数个数 | NWA=64 40A4AB95 40A9B236 BF8455E3 40C40D69 BFA5ABAB 3F989079 C05D291D 4056DD32 4099C66E C0981065 40AD923B 3F8D95FF 409B7886 3EC56FD1 40655C04 BFACC660 4097A792 3F5F97F5 C02290B5 3FC0C49C C019A054 BF315C52 C01CC8E6 407B244E C0A5C014 C0530EE5 BFA63E4C C07EDD28 3F782678 C0B76C84 40BA9B50 C0AEB6F3 40A5BAD6 3F7BC534 C0004462 4069B48B 3F6BC4F2 40ADA0EE 3F0C4A16 BFEE8C80 4016CFBD BFCD17DA 401F1A83 40C57F1A 405A9B35 C03B6E10 40458215 3F733192 4027CB8D C0760615 C0B20ABA C02D1D57 C08FE201 40A38408 3FD9D9B7 401C96B7 40243E77 BDD282B2 40A95E7D C09339B1 3EBE76CD C087CD99 40016820 C0024133 | sys_state.algo_network_str_w1
| 神经网络第二层权重 | NWB | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NWB=64,XXXXXXXX, 64表示携带参数个数 | NWB=64 42ED1A4D 42140044 41827BFF 4284665C C28057C6 4251DF81 C28F796A 41B1C85A C16BB6AA C2B2033B 42900753 C1846FD2 429B2047 C28FDC02 42DB7352 C2DEE9AB 41DE9913 417D402D C0DFA3B3 4274B3A1 41BA7675 C27055BD C1E8876D 42AD2BF6 C2232E16 C2D5DE22 41C4B87B C2BA478A C2D6BEE5 C1A50912 428CB349 C2917488 42EEC333 41853AD8 40A291D3 C285925F 41FE7E96 422E549E C1D1C45D 42822FC1 429E7004 C227C2A4 C219744B 423070E5 42294DB6 C0C7FCA5 C107344B 41A78E28 C0D85C43 428E8DEA 42028D48 C2CAC88C C1DEBF19 42A29AF8 415BF95F C1D8020A 42CA009C 421F5593 42A9CBDA C219DD64 C1A0934C C178E255 42E062AF C1B4BA36 | sys_state.algo_network_str_w2
| 神经网络偏置值 | NB | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 | 神经网络算法系数设置 携带参数16进制表示，指令构成NB=65,XXXXXXXX, 65表示携带参数个数 | NB=65 C06B8210 C089E7F1 3FC987AB C0A8C2EE 3EDC110A BFC52E30 4070D361 C0165101 C0382182 40429AB6 C0A805B1 BFD43690 C08E10E6 3E46DAE1 C01D1501 4000DB2F C08786C1 BFAFC9EF 401EA2D6 BFCC6F72 401B0929 3E9FBDC7 4023BF15 C079DE72 406ECEC3 404007DD 3F965C60 404036D2 BE7C1D7B 40A640AF C0A86A55 4079B071 C049B59E BF8EEB36 3FA1E65A C077109B BFA6A7ED C07BA019 BF152815 3F406474 BFDB0E7E 3F165330 C0345100 C0A5BF33 C0652FD6 3FE19E58 BFAEF32D BF12ECDE BFE83AEA 4008EB9E 406CC70B 3FF50730 4074A2A4 C09C8987 BFE3B9DF C0225FBC BFF7DE28 BE94ADB2 C0831D7E 4043B02A BF7B0DB6 403627E2 C001A68E 3F531A18 44E01E79 | sys_state.algo_network_str_b
突发串 | 打开上报 | V | FMT_C | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | FMT_U_16 | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | FMT_S | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | FMT_U_16 | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size
温控 | 加热器温度设定（control temp） | CT | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 100.0f] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.target_temp
| 加热器PID比例系数（系数:K Proportional） | KP | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 12 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kp
| 加热器PID积分系数（系数:K Integral） | KI | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 0.03 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.ki
| 加热器PID微分系数（系数:K Derivative） | KD | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 70 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kd
adc | 窄带通道偏置 | OFN | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0 10000000] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.adc.offs0
| 宽带通道偏置 | OFW | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0 10000000] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.adc.offs0
| 窄带补偿后电压 | ONV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.output_volt[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带补偿后电压 | OWV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.output_volt[SENS_CH_SPEC_WB]
| 挡位模式 | SM | FMT_U_32 | n | [0, 1] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.tiag_switch_mode
告警 | 继电器报警模式（Relay Alarm） | RA | FMT_U_8 | n | [0, 9] | 2 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 0 = 关闭 1 = 打开 2 = 目标和内部，正常开路 3 = 目标和内部，正常闭合 4 = 内部，正常开路 5 = 内部，正常闭合 6 = 目标，正常开路 7 = 目标，正常闭合 8 = 衰减，正常开路 9 = 衰减，正常闭合 |  | sys_para.alarm.relay_alarm_mode
| 目标温度报警触发阈值 | TON | FMT_F | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_on
| 目标温度报警恢复死区 | TOF | FMT_F | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_off
| 内部温度报警触发阈值 | ION | FMT_F | n-nnn.n | [-40.0f, 150.0f] | 65 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.alarm.internal_temp_alarm_on
| 内部温度报警恢复死区 | IOF | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 150.0f] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.alarm.internal_temp_alarm_off
| 衰减报警比例百分比 | DR | FMT_U_32 | n-nnn | [0, 100] | 90 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.alarm.decay_rate
| 衰减报警触发阈值 | AON | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0.9 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 | 0.00 – 1.00，表示0% - 100% |  | sys_para.alarm.attenuation_alarm_on
| 衰减报警恢复死区 | AOF | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0.01 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.alarm.attenuation_alarm_off
视频 | 曝光模式 | EM | FMT_U_8 | n | [1, 8] | 8 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.exposure_mode
| EV曝光等级 | EV | FMT_F | (-)n-(-)nn.n | [-13.0, -2.0] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.exposure_level
| 亮度等级 | BN | FMT_F | n-(-)nn.n | [-64.0, 64.0] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.brightness_val
| 逆光对比度 | BL | FMT_U_8 | n | [0, 5] | 2 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.backlight_val
| 增益值 | GN | FMT_U_8 | n | [1, 7] | 3 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.gain_val
| 视频控制 | VI | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 比色 |  |  | sys_para.video.video_control
| 视频协议控制 | VM | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.video_protocol_control
| 视频瞄准坐标X轴 | AX | FMT_F | n-(-)nnnn.n | [-1000.0f, 1000.0f] | 100 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.aiming_x
| 视频瞄准坐标Y轴 | AY | FMT_F | n-(-)nnnn.n | [-1000.0f, 1000.0f] | 100 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_para.video.aiming_y
| 视频相对十字线直径 | RC | FMT_F | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0 | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 比色 |  |  | sys_state.video_relative_reticle_diameter

## 待定
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据格式 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | I | 命令类别 | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | FMT_U_8 | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
| 设备SN码 | ID | FMT_S | cccccccccc | is_pure_digit |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公共 | 查询设备的SN编号 |  | sys_para.dev.sn
| 设备名称（device name） | DN | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询产品名称 |  | sys_state.dev_desc
| 设备版本信息（device version） | DV | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 查询软硬件版本与版本时间 |  | sys_state.dev_info
| 设备软复位（reset） | RS | FMT_C | c | {1} |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 发送指令软重启设备 |  | sys_state.sys_op.reset
| 参数恢复(Parameter recover) | PR | FMT_U_8 | n | [1 4] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | 公共 | 1:恢复到出厂参数 2：备份到出厂参数 3：恢复到默认参数 4:刷新备份参数区，一次性写入 |  | sys_state.sys_op.recover
| 设备自检信息（self check） | SC | FMT_S | - | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.dev_error
| 解锁 (unlock) | UL | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 | 部分指令需要先解锁才能设置 |  | sys_state.unlock
| 开发者模式（develop） | DEV | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.develop
端口 | 波特率(baudrate) | BR | FMT_U_32 | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
| 校验格式（check format） | CF | FMT_S | c-cccc | is_check_fmt_valid | 8N1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.check_fmt
| 串口通信模式(serial mode) | PM | FMT_C | c | "2""4" | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 2：两线半双工 4：四线全双工 |  | sys_para.port.mode
| 调试等级(debug） | DB | FMT_C | n | [0, 7] | 7 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.port.dbg_level
增益 | 窄带跨阻比值（低/中） | NM | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带低切中K值 |  | sys_para.gain.k_lm[SENS_CH_SPEC_NB]
| 窄带跨阻比值（中/高） | NH | FMT_LF | n-nnnn.nnnnnn | [1.0f, 1000.0f] | 68 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 窄带中切高K值 |  | sys_para.gain.k_mh[SENS_CH_SPEC_NB]
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | FMT_C | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | FMT_F | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | FMT_U_32 | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
| 电流输出校准下限值（电流：I low） | IL | FMT_U_32 | nnnnnn-nnnnnnn | [900000, 1500000] | 1000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_2ma
| 电流输出校准上限值（电流：I high） | IH | FMT_U_32 | nnnnnnnn-nnnnnnnn | [18500000, 24000000] | 19500000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.ana.real_curt_20ma
| 模拟输出温度（analog temp） | AT | FMT_F | nnn-nnnn.n | [800,2800] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.ana_temp_convert_value
温度 | 温度单位 | U | FMT_U_C | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 设备温度下限(device low) | DL | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_min
| 设备温度上限(device high) | DH | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] | 2800 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.temp.dev_temp_max
| 窄带内部系数（narrow coefficient） | NC | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.trans_interior[SENS_CH_SPEC_NB]
| 发射率(narrow emit) | E | FMT_F | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | FMT_F | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 一键校准（调整发射率或者透射率Calibration） | CA | FMT_F | nnn-nnnn.nn | [800,2800] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.temp_calibration
| 目标温度 | T | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部光电传感器温度 | ST | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_SPEC]
| 内部board温度 | I | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | FMT_F | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 公共 | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
网络 | 设备mac地址 | MAC |  |  |  |  | ✔ | [5 empty] | ✔ | 公共
| 使用DHCP | DHCP | FMT_U_8 | n | [0, 1] | 0 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.net.dhcp
| 设备IP地址 | IP | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 |  |  | sys_para.net.net_mask
| 网络重连间隔 | NI | FMT_U_32 | n-nn | [1, 10] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.net.interval
| 网络接收超时时间 | NR | FMT_U_32 | n-nn | [1, 50] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.net.rev_time
| 远端IP地址 | NY | FMT_S | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.net.remote_ip
| 网络端口 | PO | FMT_U_16 | n-nnnnn | [0, 65535] | 6363 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 待定 | 0-65535 |  | sys_para.net.port
算法 | 算法系数（Algorithm Parameter） | AP | FMT_S | [1, PARSE_DATA_MAX_LEN] | - |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 | 多项式算法系数设置 | AP=1,0,0,0,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,0,1,0.000000,-651905818493707,-19,651905818493707,-18,0 AP=1,0,1,0,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,0,1,1,0.000000,-753280579290912,-19,729182522345416,-18,0 AP=1,1,0,14,0.000000,158252892724310,-8,-221546080998633,-7,139736955204198,-6,-526150785636936,-6,132101803699095,-5,-233815522865189,-5,300487436456394,-5,-284197599553157,-5,198005705736088,-5,-100459445611889,-5,361062560771199,-6,-871201356289380,-7,126577776890338,-7,-836901428276062,-9,0 1,1,1,0,0.000000,0 | sys_state.algo_str
突发串 | 打开上报 | V | FMT_C | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | FMT_U_16 | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | FMT_S | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | FMT_U_16 | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 公共 | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size
| 高级保持门限 | C | FMT_F | n.nnn | [0.0f, 0.0f] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.filter.advance_hold_threshold
| 谷值保持时间 | F | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 300.0f] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.filter.valley_holding_time
| 高级保持平均时间 | AA | FMT_F | n.nnn | [0.0f, 0.0f] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.filter.advance_hold_average_time
| 峰值保持时间 | P | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 300.0f] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.filter.peak_holding_time
| 滤波模式 | FM | FMT_U_8 | n | [0, 2] | 0 | [6 empty] | ✔ | 待定 | 0:只采用平均滤波；1：在平均滤波的基础上进行峰值保持；2：再平均滤波的基础上进行谷值保持 |  | sys_para.filter.mode
温控 | 加热器温度设定（control temp） | CT | FMT_F | n-nnn.n | [0.0f, 100.0f] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.target_temp
| 加热器PID比例系数（系数:K Proportional） | KP | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 12 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kp
| 加热器PID积分系数（系数:K Integral） | KI | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 0.03 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.ki
| 加热器PID微分系数（系数:K Derivative） | KD | FMT_F | n.nnn-nnnnnnnnnn.nnn | [0.0f, 50000.0f] | 70 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 公共 |  |  | sys_para.heater.kd
adc | ADC功率模式 | DM | FMT_U_8 | n | [0, 3] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.adc.ctrl_pwr_mode
| 可编程增益:PGA1 | GA | FMT_U_32 | n | [0, 0] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.adc.pga
| 窄带原始电压 | NV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.target_volt[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带原始电压 | WV | FMT_U_32 | n | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.target_volt[SENS_CH_SPEC_WB]
| 当前窄带挡位 | SN | FMT_U_32 | n | [0, 2] |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.now_gain[SENS_CH_SPEC_NB]
| 当前宽带挡位 | SW | FMT_U_32 | n | [0, 2] |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.now_gain[SENS_CH_SPEC_WB]
日志 | 黑盒日志存储间隔 | RI | FMT_U_32 | nnn-nnnnnnnn | [REC_INTVAL_MIN, REC_INTVAL_MAX] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_para.record.interval
| 索引清除 | RQ | FMT_U_8 | n | [0, PWD_CNT] |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.index_clear
| 所有日志打开记录 | RO | FMT_U_8 | n | [0, 1] |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.record_open
| 查询日志索引数 | RN | FMT_S | [1, BURST_LIST_SIZE] | - |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 待定 |  |  | sys_state.record_max_cnt

## 公共_外部
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
端口 | 波特率(baudrate) | BR | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
温度 | 温度单位 | U | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 发射率(narrow emit) | E | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 目标温度 | T | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部board温度 | I | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
网络 | 设备IP地址 | IP | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.net_mask
突发串 | 打开上报 | V | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size

## 比色_外部
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
| 面板锁定 | J | n | "U" "L" | U | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_state.dev.panel_lock
端口 | 波特率(baudrate) | BR | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
温度 | 温度单位 | U | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 发射率(narrow emit) | E | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 目标温度 | T | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部board温度 | I | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
| 测温模式 | M | n | [0, 2] | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 1 = 单色模式 2 = 双色模式 |  | sys_para.temp.temp_mode
| 比色坡度（slope） | S | n-nn.nnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.slope
| 被测衰减率 | B | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | 0.00-1.00 |  | sys_state.Measured_attenuation
网络 | 设备IP地址 | IP | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.net_mask
突发串 | 打开上报 | V | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size
告警 | 继电器报警模式（Relay Alarm） | RA | n | [0, 9] | 2 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0 = 关闭 1 = 打开 2 = 目标和内部，正常开路 3 = 目标和内部，正常闭合 4 = 内部，正常开路 5 = 内部，正常闭合 6 = 目标，正常开路 7 = 目标，正常闭合 8 = 衰减，正常开路 9 = 衰减，正常闭合 |  | sys_para.alarm.relay_alarm_mode
| 目标温度报警触发阈值 | TON | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_on
| 目标温度报警恢复死区 | TOF | n-nnnn.n | [0.0f, 3500.0f] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.0-3500.0℃ |  | sys_para.alarm.target_temp_alarm_off
| 衰减报警触发阈值 | AON | n-n.nn | [0.00f, 1.00f] | 0.9 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.00 – 1.00，表示0% - 100% |  | sys_para.alarm.attenuation_alarm_on
视频 | 视频控制 | VI | n | [0, 1] | 1 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.video.video_control

## 待定_外部
功能模块 | 功能描述 | 命令标识 | 数据长度范围 | 数据校验 | 默认值 | P | B | S | N | M | L | 命令备注 | 使用示例 | 参数地址
设备 | 设备地址（device address） | DA | n-nn | [0, 32] | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0地址设备下发命令可以省略地址或者使用000； 1~32地址使用0XX三位数字标识地址进行访问； 099地址为全局地址，可以对任意设备进行操作。 |  | sys_para.dev.addr
端口 | 波特率(baudrate) | BR | nnnn-nnnnnn | [2400, 230400] | 115200 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 合法值：2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，230400 |  | sys_para.port.baudrate
模拟输出 | 模拟输出模式(analog mode) | AM | c | "0": "4": | 4 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0 = 0...20mA, 4 = 4...20mA |  | sys_para.ana.type
| 模拟输出温度下限(analog low) | AL | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.lower
| 模拟输出温度上限(analog high) | AH | nnn-nnnnnnn | [800,2800] | 2800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 800-2800(℃ ) |  | sys_para.ana.upper
| 模拟输出欠量程值 | OAL | nnn-nnnnnnn | [2,3] | 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_min_range
| 模拟输出超量程值 | OAH | nnn-nnnnnnn | [21,24] | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.ana.exceed_max_range
| 模拟电流输出控制（output 电流：I） | OI | n-nnnnnnnn | [0, 60000000] | 60000000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.00 – 20.00，单位为 mA的电流 21 = 超过范围，60 = 由设备控制 |  | sys_state.ana_curt_value
温度 | 温度单位 | U | C | “C”“F”“K” | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | C / K / F |  | sys_para.temp.unit
| 发射率(narrow emit) | E | n-n.nnnn | [0.100f, 1.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 1.15 |  | sys_para.temp.emissivity
| 窄带透射率(传感器系数 narrow sensor) | NS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带透射率(传感器系数 wide sensor) | WS | n-nn.nnn | [0.100f, 10.150f] | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0.10 - 10.15 |  | sys_para.temp.trans[SENS_CH_SPEC_WB]
| 目标温度 | T | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.target_temp
| 内部board温度 | I | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.internal_temp[SENS_CH_NTC_TIA]
| 窄带单色目标温度 | NT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_NB]
| 宽带单色目标温度 | WT | - | - |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  | (C/F) |  | sys_state.single_temp[SENS_CH_SPEC_WB]
网络 | 设备IP地址 | IP | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.132 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.ip_addr
| 默认网关地址 | GW | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 192.168.042.001 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.gateway
| 子网掩码 | MA | nnn.nnn.nnn.nnn | is_valid_ip | 255.255.255.000 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | sys_para.net.net_mask
| 网络端口 | PO | n-nnnnn | [0, 65535] | 6363 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 0-65535 |  | sys_para.net.port
突发串 | 打开上报 | V | c | "B":突发模式 "P":轮询模式 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | P= 轮询 B= 突发 |  | sys_para.burst.mode
| 突发速度（burst speed） | BS | nn-nnnnn | [30, 10000] | 50 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 毫秒数 30ms – 10s |  | sys_para.burst.speed
| 突发命令(burst commands) | BC | [1, BURST_LIST_SIZE] | valid_cmd_list | T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 用于设置需要突发信息的命令组 | BC=T,WT,NT,I,ST,B,SW,SN | sys_para.burst.cmd_list
| 突发格式（burst format） | BF | cc | - | NS | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 命令格式：BF=xy 用于配置“突发串”中两个分隔符： x：键值对（key-value）之间的分隔符 y：不同命令之间的分隔符 特殊规则： 字符 'N' 表示没有分隔符 字符 'S' 表示空格分隔符 其他任意字符（如 =、;、,、等）按其本身含义作为分隔符使用 | BF==; → key/value 用 '=' 分隔，命令间用 ';' 分隔 → 生成：key=value;... BF=NN → 均无分隔符 → 生成：keyvalue...（二进制格式） BF=S, → key/value 用空格分隔，命令间用 ',' 分隔 → 生成：key value, ... BF=N; → key/value 无分隔符，命令间用 ';' 分隔 → 生成：keyvalue;... | sys_para.burst.fmt
滤波 | 传感器温度滤波buf大小（average number） | AN | n-nnn | [1, 500] | 25 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 1~999取值，值越大，温度波动越小，但温度反应速度会变慢 |  | sys_para.filter.temp_filter_buf_size